## рус
Приложение №1 к объявлению № 4
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Пластина | Пластина прямая ,1/2 трубки.Трубчатыйдизайн пластины предохраняет от повреждения мягких тканей. Толщина пластины 1мм,длина L-55мм; L-71мм; L-87мм; L103мм; L-119мм; L135мм; L151мм; L-167мм; L-199мм, ширина пластины 11,65мм,высота пластины 5,1мм. В оси пластины расположены 3,4,5,6,7,8,9,10,12 фазированных компрессионных отверстий шириной 5,2мм длиной 8,9мм,размер фаски 0,9х 45градусов. Первое отверстие на расстоянии 6,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 16мм. Отверстия в двух группах по 2,3,4,5,6 отверстий, расстояние между группами 26мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления – нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1,состав материала C-0.03% max.Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 23165 | 463300
2 | Пластина | Т-образная- пластина фигурная 3D. Толщина пластины 2мм.длина L-64; L-80; L-96; L-112;L-144,ширина пластины в диафизарной части 16мм,в эпифизарной 34мм. В оси диафизарной части пластины расположено 3,4,5,6,8 отверстий. В эпифизарной части пластины расположены 2 фазированные нерезбовые отверстия. Пластина трубчатая, радиус R=25мм.Конструкцияпластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно-резонансной томографии.Материал изготовления- нержавеющая сталь,соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max.Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 66625 | 1332500
3 | Пластина | Пластина компрессионная узкая с ограниченным контактом,прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R=29мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, что улучшает кровоснабжение тканей вблизи импланта. Толшина пластины 4,5мм,толшина пластины на уровне отверстий3,5мм,длина пластины L-51мм, L-64мм, L-77мм, L-90мм, L-103мм, L-116мм, L-129мм, L-142мм, L-155мм. ширина пластины 11мм. В оси пластины расположено 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 компрессионных отверстия шириной 4мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2,5мм. расстояние между отверстиями 13мм. первое отверстие расположено на расстоянии 6,5мм от края пластины4,75мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max.Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 42620 | 852400
4 | Пластина | Пластина прямая,самокомпрессирующая, малая-2,7 пластина прямая. Толщина пластины 2мм,длина пластины L-28мм, 36мм, 44мм, 52мм, 76мм, 84мм ширина пластины 8мм. В оси пластины расположено 3, 4, 5, 6, 9 и 10 фазированных самокомпрессирующих отверстия шириной 3,5мм,длиной 5мм. Фаска радиусная R=3мм. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 8мм. Отверстия в двух группах 1и 2 отверстия, расстояние между группами 17мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно- резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max.Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 32185 | 643700
5 | Пластина | Пластина узкая самокомпрессирующая, тонкая пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-49мм, 61мм, 73мм, 85мм, 97мм, 121мм, 145мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположено 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12 отверстия. 2 фазированных отверстия диаметром 4,5мм/8,2мм, размер фаски 2,25мм,первое отверстие на расстоянии 6мм от края пластины, расстояние между отверстиями 12мм. На расстоянии10мм от последнего отверстия расположено компрессионное фазирванных отверстия диаметром 4,5/8,2мм,размер фаски 2,25мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3,5мм и Iкомпрессионное фазированное отверстие диаметром 4,5мм/8,2мм, размер фаски 2,25мм,позволяющее провести компрессию по наклонной на промежутке 3,5мм.Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max.Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное. | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 41308 | 826160
6 | Пластина | Пластина узкая самокомпрессирующая-3,5 Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R=25мм. Толщина платины 2,5мм длина платины L-49мм, 61мм 73мм, 85мм, 109 , 121мм, 145мм,ширина пластины 11,25мм.В оси пластины расположено 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12 фазированных компрессионных отверстий диаметром 4,0мм длиной6,5мм.фаска R3,ширина 6,2мм,длина8,8мм,расстояние между отверстиями 12мм.конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max.Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное. | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 43050 | 861000
7 | Винт | Винт кортикальный самонарезающий 2,7-диаметр винта 2,7мм, длина винта 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм., резьба на всей длине винта.Головка винта полупотайная,диаметром 4,8мм,высотой 2,2мм подшестигранную отвертку S2,5мм,глубина шестигранного шлица 1,1мм.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика.Рабочая часть винта имеет конусное начало,вершинный угол -60градусов.Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезаные по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max. Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное.2,7х10мм;12мм,14мм,16мм,18мм,20мм,22мм,24мм,26мм,28мм,30мм,32мм,34мм,36мм,38мм,40мм,45мм. | штука | 150 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 3588 | 538200
8 | Винт | Винт кортикальный самонарезающий 3,5. Винт длиной 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм.резьба диаметром 3,5мм.Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5, глубина шлица 1,9мм.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало. Вершинный угол -60градусов .Конусное начало имеет 3 подточки длиной6мм,проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max. Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное. | штука | 500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 3787 | 1893500
9 | Винт | Винт кортикальный самонарезающий 4,5-Винт длиной 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм.Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5, глубина шестигранного шлица 2,9мм.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало. Вершинный угол -60градусов. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм,проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max. Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное. | штука | 300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 4039 | 1211700
10 | Винт | Винт спонгиозный самонарезающий 6,5-Винт длиной 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм.Резьба диаметром 6,5мм.Резьба на винте неполная. Головка винта полупотайная,выстой 4,6мм под шестигранную отвертку S3,5 глубина шлица 2,8мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой4,5мм.длиной 5,5мм.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало,вершинныйугол-90градусов. Конусное начало имеет 1 подточку шириной3мм под углом 30градусов. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Материал изготовления- нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческой организм. Сталь технические нормы ISO 5832/1, состав материала: C-0.03% max. Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-остальное. | штука | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 5930 | 177900
11 | Болт | Болт- спицификсатор предназначен для крепления спицы на опорных элементах аппарата Илизарова. Болт спицификсатор должен иметь шестигранную головку с размером от 0,9мм до 10мм.Длина болта должна быть от 24,85мм до 25мм. Болт спицификсатор должен быть снабжен подголовником диаметром от 6,70мм до 6,85мм и пазом шириной 2мм. На головке болта обязательно наличие фаски 30о Резьба М 6-8g. Болт спицификсатор должен надежно крепить спицу на опорных элементах аппарата Илизарова. При креплении спицы на опорном элементе болтом спицефиксатором последняя должна выдерживать осевое усилие от проскальзывания не менее 160кгс (1570Н) На резьбовых поверхностях не допускаются : заусенец и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванины и выкрошенных ниток.Болты должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали.Твердость материала Роквеллу HRС44…48 единицы. Шероховатость наружных поверхностей деталей кроме резьбовых должна быть не более 0,32мкм. | штука | 140 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 2670 | 373800
12 | Гайка | Гайки должны иметь резьбу М6-7Н с заходной фаской 1х45градусов. Шестигранная поверхность должна иметь размер под ключ от 9,9 до 10мм. На торцах гайки обязательно наличие фаски 30 градусов. На резьбовых поверхностях не должно быть заусенец и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванины и выкрошенных ниток. Гайки должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали марки 12Х 18Н9. Допускается изготовление из углеродистой стали с гальванопокрытием ГОСТ 9.306 для условии эксплуатации 1ГОСТ 15150. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть более 0,4мкм. Шероховатость резьбовых поверхностей должна быть не более 3,2мкм. | штук | 270 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 501 | 135270
| ИТОГО | [7 empty] | 9309430

## каз
№4 хабарландыруға №1 қосымша
№ лота | Лоттын атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлі-гі | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | Пластина | Пластина түзу, түтіктің 1/2 бөлігі.Құбырлы пластинаның дизайны жұмсақ тіндердің зақымдануынан қорғайды. Пластинаның қалыңдығы 1мм,ұзындығы L-55мм; l-71мм; L-87мм; L103мм; L-119мм; L135мм; L151мм; L-167мм; L-199мм, пластинаның ені 11,65 мм,пластинаның биіктігі 5,1 мм. пластинаның осінде 3,4,5,6,7,8,9,10,12 фазалық ені 5,2 мм ұзындығы 8,9 мм қысу тесіктері,өлшемі фаски 0,9 x 45 градус. Пластинаның шетінен 6,5 мм қашықтықтағы бірінші тесік, саңылаулар арасындағы қашықтық 16 мм. саңылаулар 2,3,4,5,6 тесіктен тұратын екі топта, топтар арасындағы қашықтық 26 мм. Пластиналардың дизайны олардың интраоперациялық иілуіне мүмкіндік беруі керек. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті-резонанстық бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат техникалық нормалар ISO 5832/1, материал құрамы c-0.03% max.si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 23165 | 463300
2 | Пластина | Пішінді-3d пигментті пластина. пластинаның Қалыңдығы 2 мм.плина L-64; L-80; L-96; L-112;L-144,нирина пластиналар виазарной васти 16м,впизарной 34мм. В оси диафизарной части пластины расположено 3,4,5,6,8 отверстий. В эпифизарной части пластины расположены 2 фазированные нерезбовые отверстия. Пластина түтік тәрізді, радиусы R \ u003d 25мм.Конструкцияпластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно-резонансной томографии.Өндіріс материалы - БОЛАТ болат,ISO 5832 халықаралық стандартына СӘЙКЕС, адам ағзасына имплантацияланатын өнімдер. ISO 5832/1 болат стандарттары, материалдың құрамы: c-0.03% макс. Си-1,0% макс. Млн-2,0% макс.P-ең көбі 0,025%. S-ең көбі 0,01%. n-ең көбі 0,1%. cr-17,0-19,0% макс. Ай-2,25-3,0% макс. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 66625 | 1332500
3 | Пластина | Қысу тақтасы тар, шектеулі жанасуы бар, түзу. Пластинаның көлденең профилі R=29 мм радиуста қисық. пластинаның диафиз бөлігіндегі төменгі бөліктер пластинаның сүйекпен жанасуын шектейді, бұл имплант маңындағы тіндердің қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Пластинаның қалыңдығы 4,5 мм, пластинаның қалыңдығы тесік деңгейінде 3,5 мм, пластинаның ұзындығы L-51 мм, L-64 мм, L-77 мм, L-90 мм, L-103 мм, L-116 мм, L-129 мм, L-142 мм, L-155 мм. пластинаның ені 11 мм. пластинаның осінде 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және ені 4 мм болатын 12 қысу тесіктері 2,5 мм аралықта қысуға мүмкіндік береді. саңылаулар арасындағы қашықтық 13 мм. бірінші тесік пластинаның шетінен 6,5 мм қашықтықта орналасқан4, 75 мм. пластиналардың дизайны олардың операция ішілік иілуіне мүмкіндік беруі керек. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті - резонансты бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат ISO 5832/1 техникалық нормалары, материал құрамы: c-0.03% max.si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 42620 | 852400
4 | Пластина | Пластина түзу,өзін-өзі қысатын, кіші-2,7 пластина түзу. Пластинаның қалыңдығы 2мм,пластинаның ұзындығы L-28мм, 36мм, 44мм, 52мм, 76мм, 84мм пластинаның ені 8мм. пластинаның осінде ені 3,5 мм, ұзындығы 5 м болатын 3, 4, 5, 6,9 және 10 фазалы өзін-өзі қысатын тесіктер орналасқан. пластинаның шетінен 3,5 мм қашықтық, саңылаулар арасындағы қашықтық 8 мм. екі топтағы саңылаулар 1 және 2 саңылаулар, топтар арасындағы қашықтық 17 мм. пластиналардың дизайны олардың операция ішілік иілуіне мүмкіндік беруі керек. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті - резонанстық бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат ISO 5832/1 техникалық нормалары, материал құрамы: c-0.03% max.si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 32185 | 643700
5 | Пластина | Пластина тар өзін-өзі қысатын,жұқа пластина түзу.Пластинаның қалыңдығы 2,5 мм, пластинаның ұзындығы L-49мм, 61мм 73мм, 85мм, 97мм, 121мм, 145мм, пластинаның ені 11мм. пластинаның осінде орналасқан 4, 5, 6, 7, 8, 10 және 12 тесік.Диаметрі 4,5 мм / 8,2 мм болатын 2 фазалық тесік, фасканың өлшемі 2,25 мм, пластинаның шетінен 6 мм қашықтықтағы бірінші тесік, тесіктер арасындағы қашықтық 12 мм. Соңғы тесіктен 10 мм қашықтықта диаметрі 4,5/8,2 мм болатын қысылған фазалық тесіктер,3,5 мм аралықта қысуға мүмкіндік беретін 2,25 мм фассиялық өлшем және диаметрі 4,5 мм/8,2 мм болатын і компрессиялық фазалық тесік, 3,5 мм аралықта көлбеу қысуға мүмкіндік беретін 2,25 мм фассиялық Өлшем орналасқан. интраоперациялық иілу имплантаттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті - резонансты бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат ISO 5832/1 техникалық нормалары, материал құрамы: c-0.03% max.si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 41308 | 826160
6 | Пластина | Пластина тар өзін-өзі қысады-3,5 Пластина түзу. Пластинаның көлденең профилі R=25 мм радиусы бойынша қисық. платинаның қалыңдығы 2,5 мм платинаның ұзындығы L-49мм, 61мм 73мм, 85мм, 109 , 121мм, 145мм, пластинаның ені 11,25 мм. пластинаның осінде орналасқан 4, 5, 6, 7, 8, 10 және диаметрі 4,0 мм болатын 12 фазалы қысу саңылаулары6,5мм. фаска R3, ені 6,2 мм, ұзындығы 8,8 ММ, саңылаулар арасындағы қашықтық 12 мм. пластиналардың дизайны олардың операция ішілік иілуіне мүмкіндік беруі керек. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті - резонанстық бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат ISO 5832/1 техникалық нормалары, материал құрамы: c-0.03% max.si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 43050 | 861000
7 | Бұранда | Бұрандалы кортикальды өздігінен кесу 2,7-бұранданың диаметрі 2,7 мм, бұранданың ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, бұранданың бүкіл ұзындығындағы жіп.Бұранданың басы жартылай құпия,диаметрі 4,8 мм, биіктігі 2,2 мм s2,5 мм бұрағыш, алтыбұрышты сплайнның тереңдігі 1,1 ММ. Бұрандада өздігінен бұралатын жіп бар бұл оны шүмекті пайдаланбай бекітуге мүмкіндік береді.Бұранданың жұмыс бөлігі конустық, жоғарғы бұрышы 60 градус.Конустың басында R10 ММ радиусына кесілген ұзындығы 4 мм болатын 3 қайрау бар. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті - резонансты бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат ISO 5832/1 техникалық нормалары, материал құрамы: c-0.03% max. Si-1.0% max.Mn-2.0% max.P-0.025% max. S-0.01% max.N-0.1%max.Cr-17.0-19.0% max.Mo-2.25-3.0% max. Ni-13.0-15.0% max.Cu-0.5% max Fe-қалғаны.2, 7х10мм; 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм | дана | 150 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 3588 | 538200
8 | Бұранда | Өздігінен кесетін кортикальды бұранда 3,5. Ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм.диаметрі жіп 3,5 мм. бұрандалы жіп толық. Бұранданың жартысы жартылай дәнекерленген, биіктігі 2,6 мод, бұранда s2, 5, плубин плитасы 1,9 мм.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало. Вершинный угол -60градусов .Конустың басында R20mm радиусы бойымен өтетін 6 мм 3 плиний ойығы бар. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Өндіріс материалы - БОЛАТ болат, ISO 5832 халықаралық стандартына СӘЙКЕС, адам ағзасына имплантацияланатын өнімдер. ISO 5832/1 болат балшықтары, материал құрамы: c-0,03% макс. Иә-максимум 1,0%. Млн-2,0% макс.P-ең көбі 0,025%. S-ең көбі 0,01%. n-ең көбі 0,1%. cr-17,0-19,0% макс. Ай-2,25-3,0% макс. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 500 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 3787 | 1893500
9 | Бұранда | Ұзындығы 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм. диаметрі 4,5 мм екі бұрандалы жіп.бұрандалы жіп толық. Бұранданың ұшы жартылай дәнекерленген, биіктігі 3,7 мод, бұрандалы бұранда S3, 5, поршеньді плубин мод 2,9 мом.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало. Вершинный угол -60градусов. Конустың басталуында r20mm радиусы бойымен өтетін 6 мм 3 плиний ойығы бар. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті - резонансты бейнелеу процедураларымен үйлесімділігі бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы - БОЛАТ болат, ISO 5832 халықаралық стандартына СӘЙКЕС, адам ағзасына имплантацияланатын өнімдер. ISO 5832/1 болат балшықтары, материал құрамы: c-0,03% макс. Иә-максимум 1,0%. Млн-2,0% макс.P-ең көбі 0,025%. S-ең көбі 0,01%. n-ең көбі 0,1%. cr-17,0-19,0% макс. Ай-2,25-3,0% макс. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 300 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 4039 | 1211700
10 | Бұранда | Спонгиозды өздігінен кесетін бұранда ұзындығы 6,5 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм.диаметрі 6,5 мм жіп.бұрандалы жіп толық емес. Бұранданың ұшы жартылай дәнекерленген, 4,6 мод тұрақты, s3, 5 бұрандалы бұрандалы 2,8 мм. Диаметр винта на промежутке между головкой и резьбой4,5мм.длиной 5,5мм.Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало,вершинныйугол-90градусов. Конусное начало имеет 1 подточку шириной3мм под углом 30градусов. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнтно - резонансной томографии. Өндіріс материалы - БОЛАТ болат, ISO 5832 халықаралық стандартына СӘЙКЕС, адам ағзасына имплантацияланатын өнімдер. ISO 5832/1 болат балшықтары, материал құрамы: c-0,03% макс. Иә-максимум 1,0%. Млн-2,0% макс.P-ең көбі 0,025%. S-ең көбі 0,01%. n-ең көбі 0,1%. cr-17,0-19,0% макс. Ай-2,25-3,0% макс. Ni-13.0-15.0% max. Cu-0.5% max Fe-қалғаны | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 5930 | 177900
11 | Болты | Ойығы бар спецификатор болт-спицефиксатор Илизаров аппаратының тірек элементтеріне тоқылған инені бекітуге арналған. Болт спицефиксатордың өлшемі 0,9 мм-ден 10 мм-ге дейін алтыбұрышты басы болуы керек. Болттың ұзындығы 24,85 мм-ден 25 мм-ге дейін болуы керек. болт спицефиксатор диаметрі 6,70 м-ден 6,85 мм-ге дейін бас тіреуішпен және ені 2 мм ойықпен қамтамасыз етілуі керек. Болттың басында 30 о фасканың болуы міндетті жіп М6-8g. болт спицефиксатор тоқылған инені мықтап бекітуі керек Илизаров аппаратының тірек элементтерінде. Спицефиксатор болтымен тірек элементіне инені бекіту кезінде соңғысы бұрандалы беттерде кемінде 160кгс (1570Н) сырғып кетуден осьтік күшке төтеп беруі тиіс : өту калибрінің бұрап бекітілуіне кедергі келтіретін бұраулар мен ойықтарға, жыртықтар мен ұсақталған жіптерге жол берілмейді.Болттар коррозияға төзімді болаттан жасалуы керек.Рокуэлл материалының қаттылығы HRС44 4 48 бірлік. Бұрандалы бөлшектерден басқа бөлшектердің сыртқы беттерінің кедір-бұдырлығы 0,32 мкм аспауы тиіс | дана | 140 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 2670 | 373800
12 | Гайка | Гайкаларда 1х45 градус кіріс фаскасы бар M6-7N жіптері болуы керек. Алтыбұрышты бет кілттің өлшемі 9,9-дан 10 мм-ге дейін болуы керек.гайканың ұштарында 30 градус бұрыш болуы керек. Бұрандалы беттерде өту калибрінің бұралуына, жыртылуына және ұсақталған жіптерге кедергі келтіретін бұрамалар мен ойықтар болмауы керек. Жаңғақтар 12х18н9 маркалы коррозияға төзімді болаттан жасалуы керек. Пайдалану жағдайлары үшін ГОСТ 9.306 гальванмен қапталған көміртекті болаттан 1 ГОСТ 15150 жасауға рұқсат етіледі. Сыртқы беттерде жарықтар, тесіктер, шұңқырлар түрінде ақаулар болмауы керек. Бөлшектердің сыртқы беттерінің кедір-бұдырлығы 0,4 мкм-ден асуы керек. Бұрандалы беттердің кедір-бұдырлығы 3,2 мкм-ден аспауы керек | дана | 270 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 501 | 135270
| Барлығы | [7 empty] | 9309430