## Заявка (hidden)
"Утверждаю":
Проректор
И.Р.Фахрадиев
"_______" _______ 2026 г.
Свод заявок для включения / исключения / резерв в План закупок товаров, работ и услуг на 2026 год
Реестр №
П.П | Наименование товара | Краткое описание/Техническая характеристика товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС, тенге | Итого сумма с НДС, тенге | Обоснование закупок оборудования | Сроки закупок | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Заявитель | Примечание
| ОС |  |  |  |  | 18238285
1 | УФ-Вид спектрофотометр | Спектрофотометр должен быть выполнен по двухлучевой (Double Beam) схеме построения оптической системы. В качестве источников излучения должны использоваться дейтериевая и вольфрамовая лампы. В качестве детектора должен применяться двойной кремниевый фотодиод. Рабочий спектральный диапазон прибора должен составлять не менее 180 нм и не более 1200 нм. Прибор должен обеспечивать выбор ширины спектральной щели со значениями не более 0,5; 1; 2; 4; 5 нм (регулируемая). Погрешность установки длины волны должна составлять не более ±0,3 нм, а при 656,1 нм — не более ±0,1 нм. Повторяемость установки длины волны должна быть не более ±0,1 нм. Фотометрический диапазон должен обеспечивать измерения в пределах не уже чем от –4 до +4 А, не уже чем 0–400 %T и не менее 0–9999 C. Фотометрическая точность должна составлять не более ±0,002 А в диапазоне 0,0–0,5 А, не более ±0,004 А в диапазоне 0,5–1 А и не более ±0,3 %T в диапазоне 0–100 %T. Фотометрическая повторяемость должна быть не более ±0,001 А в диапазоне 0,0–0,5 А, не более ±0,002 А в диапазоне 0,5–1 А и не более ±0,15 %T в диапазоне 0–100 %T. Уровень шума должен быть не более 0,00005 А (RMS) при 500 нм. Дрейф нуля должен составлять не более 0,0003 А/ч при 500 нм после не менее 2 часов прогрева. Ровность базовой линии должна быть не более ±0,0005 А. Уровень рассеянного света должен составлять не более 1 %T при 198 нм (KCl), не более 0,03 %T при 220 нм (NaI) и не более 0,03 %T при 340 нм (NaNO₂). Скорость сканирования должна быть не менее 20 нм/мин и не более 4200 нм/мин. Прибор должен иметь не менее 3 портов USB-A, не менее 1 порта USB-B, не менее 1 порта Ethernet (RJ-45), не менее 1 VGA, не менее 1 HDMI, а также встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Устройство должно быть оснащено цветным сенсорным LCD-дисплеем диагональю не менее 10,1 дюйма с разрешением не менее 1280×800 (IPS или эквивалент). Должна быть предусмотрена возможность параллельной работы как через встроенный интерфейс устройства, так и через компьютер. Объём встроенной памяти должен составлять не менее 64 ГБ с возможностью расширения посредством USB-накопителя или сетевого подключения. Габаритные размеры прибора (Ш × Г × В) должны составлять не более 590 × 430 × 255 мм. Масса прибора должна быть не менее 17 кг. Питание должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 240 В, частотой 50 Гц, при потребляемой мощности не более 140 Вт. В комплект поставки должны входить: спектрофотометр, 8-позиционный держатель кювет с автоматическим мотором для позиционирования кювет и 2 кварцевые кюветы, Держатель ячеек с переменной длиной оптического пути на 5 положений, 10×100 мм, программное обеспечение на государственном или русском языках, руководство по эксплуатации на государственном или русском языках. Программное обеспечение спектрофотометра должно быть ориентировано на пользователя и обеспечивать точные измерения и эффективное управление данными. Программное обеспечение должно быть доступно в двух версиях: 1. со встроенным сенсорным экраном; 2. с возможностью управления через внешний ПК. Интерфейс должен быть графическим, с интуитивно понятными значками и удобной навигацией. Программное обеспечение должно быть на государственном или русском языках и обеспечивать создание, сохранение, редактирование и хранение методов и данных измерений. Данные измерений должны сохраняться с возможностью экспорта и печати в форматах Excel, Word, PDF или аналогичных. Программное обеспечение должно обеспечивать совместимость с аксессуарами, включая многокюветные держатели, системы Пельтье и автодозаторы (сипперы). Функциональные режимы 1. Сканирование спектра (Spectrum Scan) Режим сканирования спектра должен обеспечивать: • измерение фотометрической кривой образца в заданном диапазоне длин волн; • автоматический поиск пиков; • выполнение математических функций, включая: • арифметические операции; • расчёт производных; • расчёт площади под кривой; • построение 3D-графиков; • сохранение и печать спектральных данных. 2. Фотометрия (Photometry) Режим фотометрии должен обеспечивать: • измерение фотометрического значения на одной длине волны; • отображение результатов в единицах оптической плотности (Abs, A) и процента пропускания (%T). 3. Множественные длины волн (Multi Wavelength) • Режим измерений на нескольких длинах волн должен обеспечивать: • одновременные измерения не менее чем на 20 длинах волн; • возможность выбора количества измерений в одной точке в диапазоне не менее 1–50; • возможность задания пользовательских формул расчёта результатов. 4. Количественный анализ (Quantitation) Режим количественного анализа должен обеспечивать: построение калибровочной кривой и определение концентрации образца по стандартной кривой; работу в режимах: одна длина волны; две длины волн (разность, отношение); три длины волн; пользовательские методы; не менее 3 способов построения стандартной кривой: ввод коэффициентов; измерение не менее 2–20 стандартных образцов; ввод значений оптической плотности и концентрации стандартов; не менее 4 методов аппроксимации: линейная через ноль; линейная; квадратичная; кубическая. 5. Сканирование по времени (Time Scan) Режим сканирования по времени должен обеспечивать: • измерение изменения фотометрического значения во времени на одной длине волны; • неограниченное или настраиваемое время сканирования. 6. Кинетика (Kinetics) Режим кинетики должен обеспечивать: • измерение изменения оптической плотности или скорости её изменения во времени; • настройку времени задержки и интервала измерений; • автоматический расчёт кинетических параметров (скорости реакции и др.); • неограниченное или настраиваемое время измерений. 7. Анализ ДНК и белка (DNA/Protein Analysis) Программное обеспечение должно обеспечивать: • измерение концентрации ДНК, РНК и белка; • наличие не менее 7 встроенных методов (включая 260/280, 260/320, биуретовый метод, метод Лоури, BCA, CBB, прямой УФ-метод); • возможность создания пользовательских методов; • автоматический расчёт концентрации и отображение результатов. 8. Проверка характеристик (Performance Verification) Программное обеспечение должно обеспечивать проведение проверки технических характеристик прибора, включая: • проверку точности установки длины волны; • проверку фотометрической точности; • проверку разрешающей способности; • проверку уровня паразитного света; • проверку линейности. Моноблок Lenovo оснащён современным оборудованием для работы с офисными, мультимедийными и инженерными приложениями. Процессор - Intel Core i5 с количеством ядер не менее 8. Базовая тактовая частота процессора - не менее 2,1 ГГц. Оперативная память - не менее 16 ГБ DDR5, с возможностью расширения до не менее 32 ГБ. Графический адаптер - встроенный Intel. Экран - не менее 24 дюймов, разрешение не менее 1920×1080 (Full HD). В комплект поставки входят проводная клавиатура и мышка. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Перед поставкой товара согласовать поставку с представителем заказчика. В целях исключения поставки неоригинального и контрафактного оборудования, потенциальный поставщик предоставляет в составе конкурсной заявки копию авторизационного письма на право поставки оборудования. Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким либо образом модифицированное. Предлагаемое оборудование должно быть законченным решением. Все запрашиваемые документы предоставляются поставщиками без необходимости приобретения, без необходимости пересечения границы Республики Казахстан и предоставляются поставщиками в составе конкурсной заявки. Товар должен быть снабжен комплектом технической или эксплуатационной документации на государственном или русском языках, в случае содержания документации на иностранном языке предоставляется перевод. Поставку к месту, указанному Заказчиком, разгрузку товаров, распаковку, сборку в указанных помещениях, установку и работы по подключению осуществляет. Авторизованный дистрибьютор должен обеспечивать проведение квалификации IQ/OQ. Поставщик обязан поставить комплект квалификационной документации (квалификацию монтажа, квалификацию функционирования). Обязательное требование проведение квалификации монтажа (IQ) и функционирования (ОQ) с предоставлением отчета квалификации монтажа (IQ) и функционирования (OQ). Поставщик должен предоставить отчет по квалификации монтажа и функционирования. Поставщик должен предоставить документ, подтверждающее квалификацию поставщика на проведение квалификации монтажа и функционирования. | шт | 1 | 9525000 | 9525000 | Спектрофотометр необходим для проведения количественного анализа исследуемых образцов. Наличие спектрофотометра является необходимым условием для получения достоверных и воспроизводимых результатов. | до 31.12.2026 | 100% постоплата | "Разработка производства полного цикла растительных субстанций на основе лекарственных растений Южно-Казахстанского региона" Жапаркулова К.А. | МНВО
2 | Вытяжной шкаф | Система вытяжного лабораторного шкафа должна быть предназначена для проведения лабораторных работ с химическими веществами, сопровождающихся выделением вредных паров, газов и аэрозолей, с обеспечением их безопасного удаления через систему вентиляции. Габаритные размеры вытяжного шкафа должны составлять не менее: ширина — 1490 мм, глубина — 900 мм, высота — 2000 мм. Корпус вытяжного шкафа должен быть изготовлен из оцинкованной стали с порошковым электростатическим покрытием. Рабочая поверхность должна быть выполнена из лабораторного компакт-ламината толщиной не менее 15 мм и длиной не менее 1,2 м. Материал рабочей поверхности должен быть устойчив к воздействию химических веществ, влаги и механических нагрузок. В комплект должна входить тумба вытяжного шкафа в количестве 1 шт., оснащённая одной регулируемой полкой для размещения лабораторных принадлежностей. Вытяжной шкаф должен быть оснащён вентиляционной системой, включающей вентилятор производительностью не более 1350 м³/ч в количестве 1 шт., кнопку включения и выключения вентилятора в количестве 1 шт., а также гибкий воздуховод диаметром Ø250 мм длиной не менее 3 м. Электрическая система шкафа должна включать розетки 220 В в количестве 2 шт., предохранители на 20 А в количестве 2 шт. и предохранитель на 6 А в количестве 1 шт. Шкаф должен быть оснащён газовой системой, включающей газовый кран, установленный на корпусе управления, в количестве 1 шт. Водяная система должна включать водяной кран, установленный на корпусе, в количестве 1 шт., а также каплесборник из полипропилена в количестве 1 шт. Размеры каплесборника должны составлять не менее 240 × 90 × 240 мм. В комплект поставки должны входить лабораторный шкаф, тумба с регулируемой полкой, вентиляционный вентилятор, гибкий воздуховод, элементы электрической системы, газовый кран, водяной кран, каплесборник, а также техническая или эксплуатационная документация. Перед поставкой товара согласовать поставку с представителем заказчика. В целях исключения поставки неоригинального и контрафактного оборудования, потенциальный поставщик предоставляет в составе конкурсной заявки копию авторизационного письма на право поставки оборудования. Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное. Предлагаемое оборудование должно быть законченным решением. Все запрашиваемые документы предоставляются поставщиками без необходимости приобретения, без необходимости пересечения границы Республики Казахстан и предоставляются поставщиками в составе конкурсной заявки. Товар должен быть снабжен комплектом технической или эксплуатационной документации на государственном или русском языках, в случае содержания документации на иностранном языке предоставляется перевод. Поставку к месту, указанному Заказчиком, разгрузку товаров, распаковку, сборку в указанных помещениях, установку и работы по подключению осуществляет. | шт | 1 | 2670245 | 2670245 | Закуп вытяжного шкафа необходим для обеспечения безопасных условий работы при проведении лабораторных исследований. Оборудование будет использоваться при работе с летучими органическими растворителями (например, этилацетат), проведении экстракции ЛРС и выполнении химических операций. Наличие вытяжного шкафа обеспечивает защиту персонала, соблюдение требований техники безопасности и условий проведения исследований. | до 31.12.2026 | 100% постоплата |  | МНВО
3 | Моноблок | Моноблок с диагональю экрана 27 дюймов, IPS-матрицей, разрешением 2560×1440 QHD, процессором Intel Core i9-13900, оперативной памятью 64 ГБ, SSD-накопителем 1 ТБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ. Предназначен для офисной, административной, аналитической и профессиональной работы, включая многозадачность, обработку данных, проведение видеоконференций и работу с графическими приложениями. Работает под управлением Windows 11 Pro. | шт | 3 | 1234360 | 3703080 | Для проведения формирования/анализа/статистической обработки массивной базы данных исследователями. Применение моноблоков будет направлено ндля синхронизировано с оборудованием, применяемым в ходе реализации данной программы. | июнь-июль | после поставки | "Эпигенетика и профилактика неинфекционных заболеваний в Казахстане: персонализированный подход и прогнозировнаие биовозраста" Фахрадиев И.Р | ПЦФ МЗРК Фахрадиев
4 | Ноутбук | Ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюйма, IPS-матрицей, разрешением 1920×1080 Full HD, антибликовым покрытием и частотой обновления 120 Гц. Оснащён процессором Intel Core i7-1255U, оперативной памятью 16 ГБ DDR4, SSD-накопителем 512 ГБ, встроенной видеокартой Intel Iris Xe Graphics. Предназначен для офисной, административной, учебной и профессиональной работы, включая работу с документами, таблицами, презентациями, интернет-ресурсами и многозадачными приложениями. Работает под управлением Windows 11 Pro. Поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, имеет HDMI, USB Type-A, сетевой адаптер и аудиоразъём 3,5 мм. Вес — 1,7 кг. Гарантия — 36 месяцев. | шт | 3 | 689990 | 2069970 | Для проведения формирования/анализа/статистической обработки массивной базы данных исследователями с возможностью дистанционной работы в. Применение ноутбуков будет направлено непосредственно на реализацию программыи необходимо для дистанционного анализа данных. Имеющейся в наличии переносные устройства неспособны производить анализ данных большой емкости, что повлечет проблемы с формированием итоговых и промежуточных отчетов. | июнь-июль | после поставки
5 | МФУ | МФУ формата A4, лазерное, черно-белое, с максимальным разрешением печати 1200×1200 dpi и скоростью печати до 33 стр./мин. Оснащено функциями печати, сканирования, копирования и факса, поддерживает автоматическую двустороннюю печать. Имеет интерфейсы подключения Wi-Fi, Ethernet RJ-45, USB, поддерживает мобильную печать Apple AirPrint и Mopria. Предназначено для офисной печати, сканирования и копирования документов в небольших рабочих группах. Емкость выходного лотка — 150 листов, объем памяти — 512 МБ, вес — 10,5 кг. Гарантия — 12 месяцев. | шт | 1 | 269990 | 269990 | Так как в ходе исследования необходима распечатка информированного согласия (один экземпляр – 15/20 страниц), анкет (один экземпляр – 10/15 страниц), и других документов необходимых в бумажном виде (для частоты исследования) для каждого участника исследования \ Применение МФУ будет направлено непосредственно на реализацию программы | июнь-июль | после поставки
| Научно-организационное сопровождение |  |  |  |  | 21807293.967
6 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Услуга включает публикацию научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале, индексируемом в базах Scopus и/или Web of Science, а также профессиональное редактирование текста на английском языке (корректура, стилистика, адаптация под требования журнала, сопровождение подачи и рецензирования). | усл | 2 | 2356207 | 4712414 | Выполнение требований конкурсной документации | в течение года | 100 | «Разработка модели эффективной вторичной профилактики БСК среди взрослого населения РК». Давлетов К | МНВО
7 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация научной статьи в зарубежных научных изданиях с ненулевым импакт-фактором | усл | 1 | 1305950 | 1305950 | Выполнение требований конкурсной документации и повышение публикационной активности ППС | до 31.12.2026 | 100% | Исследования условий синтеза биосурфактантов с антимикробной активностью Тургумбаева А.А. | МНВО
8 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация научной статьи в зарубежных научных изданиях | усл | 1 | 1747413 | 1747413 | Выполнение требований конкурсной документации и повышение публикационной активности ППС | до 31.12.2026 | 100% | "Разработка производства полного цикла растительных субстанций на основе лекарственных растений Южно-Казахстанского региона" Жапаркулова К.А. | МНВО
9 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация статьи или обзора в рецензируемом научном издании по научному направлению проекта, индекцируемого на базе Science Citation Index Expanded Web of Science и(или) имеющего процентиль по CiteScore на базе Scopus, не менее 50%. | усл | 1 | 1657350 | 1657350 | Согласно календарному плану в 2026 г. запланирована публикация 1 статьи Scopus | 7 дней | 100 | «Антисенс-технологии: инновационные стратегии в генетической терапии псориаза». (Балабекова М) | МНВО
10 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Планируемые публикации представляют собой оригинальные научные статьи, содержащие исключительные результаты проведенного исследования, ранее не публиковавшиеся в других изданиях. Общее количество работ составляет 3 единицы, каждая из которых будет направлена в высокорейтинговые международные журналы, индексируемые в базах Scopus и Web of Science и входящие в первый и второй квартили (Q1, Q2). Подготовка материалов именно в формате оригинальных статей (Original Research Articles) позволит детально раскрыть методологию, доказательную базу и научную новизну проект. | усл | 3 | 1500000 | 4500000 | Обоснование публикации результатов исследования в зарубежных рецензируемых журналах обусловлено необходимостью их интеграции в мировое научное пространство и верификации международным экспертным сообществом. Данные расходы направлены на оплату публикационных взносов в высокорейтинговых изданиях уровней Q1 и Q2, поддерживающих модель открытого доступа. Это обеспечивает максимальный охват аудитории, повышение индекса цитируемости и доступность данных для ученых со всего мира без подписочных барьеров. | До 15 ноября 2026 года | 100 | «Идентификация иммунных, генетических и микробиологических биомаркеров бронхолегочной дисплазии» Абильбаева А.А. | МНВО, Жас Галым
11 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Услуга по публикации научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале, индексируемом в международных наукометрических базах данных (Web of Science и/или Scopus). Технические характеристики: Тип услуги: научно-издательская Язык публикации: английский (или язык журнала) Индексация журнала: Web of Science / Scopus Квартиль журнала: Q1–Q3 Тип рецензирования: двойное слепое / одинарное (в зависимости от журнала) Объeм статьи: 3000–8000 слов (в соответствии с требованиями журнала) Срок выполнения: 3–12 месяцев (в зависимости от журнала и этапов рецензирования) Результат: опубликованная статья с присвоенным DOI | усл | 1 | 585629.724 | 585629.724 | согласно требованиям заявки должны быть опубликованы не менее опубликованы 2 статей в рецензируемых научных изданиях по научному направлению проекта, входящих в 1, 2 или 3 квартили в базе Web of Science | до 1 ноября 2026 года | 100% после получения инвойс | «Применение инновационных неинвазивных методов профилактики и лечения кариеса у детей с аутизмом». Еркибаева Ж.У. | МНВО, Жас Галым
12 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация статьи или обзора в рецензируемом научном издании по научному направлению проекта, индекцируемого на базе Science Citation Index Expanded Web of Science и(или) имеющего процентиль по CiteScore на базе Scopus, не менее 50%. | усл | 1 | 328949.65 | 328949.65 | согласно требованиям заявки должны быть опубликованы не менее опубликованы 2 статей в рецензируемых научных изданиях по научному направлению проекта, входящих в 1, 2 или 3 квартили в базе Web of Science | до 1 ноября 2026 года | 100 | «Разработка новых бактерицидных биокомпозитов на основе биополимеров с наночастицами серебра, стабилизированных экстрактами растений с быстродействующим ранозаживляющим эффектом» Калиева | МНВО, Жас Галым
13 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Оплата публикационного взноса (Article Processing Charge, APC) за размещение научной статьи в открытом доступе в зарубежном рецензируемом журнале. | усл | 1 | 1050000 | 1050000 | Публикация результатов научного исследования в рецензируемом зарубежном журнале, индексируемом в международных базах данных (Scopus/Web of Science), с целью повышения научной значимости и распространения полученных результатов. | май-ноябрь 2026 года | 100 | Разработка технологии получения и стандартизация экстрактов кардиотонического профиля Орынбекова | МНВО, Жас Галым
14 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация 1 статьи в журналах из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 50 | усл | 1 | 1863952 | 1863952 | Публикация результатов научного исследования в рецензируемом зарубежном журнале, индексируемом в международных базах данных (Scopus/Web of Science), с целью повышения научной значимости и распространения полученных результатов. | до 15 ноября 2026, сразу после получения ИнВойса от редакции журнала | 100 | «Синтез высокоэффективных полифункциональных ионообменников на основе эпоксидных соединений для экологически устойчивых технологий и ресурсосбережения». Байдуллаева А.К. | МНВО, Жас Галым
15 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация 1 статьи в журналах из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 50 | усл | 1 | 2168421.593 | 2168421.593 | Публикация результатов научного исследования в рецензируемом зарубежном журнале, индексируемом в международных базах данных (Scopus/Web of Science), с целью повышения научной значимости и распространения полученных результатов. | апрель 2026 г. | 100 | «Көздің құрғау синдромын емдеудің инновациялық әдісін қолдану (клиникаға дейінгі зерттеу)». Абу Ж.Б. | МНВО, Жас Галым
16 | Публикация научной статьи в рецензируемом зарубежном журнале | Публикация статьи в заружебных научных изданиях | усл | 1 | 1887214 | 1887214 | Выполнение требований конкурсной документации и повышение публикационной активности ППС | до 31.12.2026 г. | 100 | «Вакцина против бруцеллеза на основе геномных технологий" Жапаркулова К.А. | ПЦФ Отар
| Прочие услуги и работы |  |  |  |  | 27973209.08
17 | Регистрационный взнос | Регистрационный взнос за участие в международной конференции | усл | 2 | 597000 | 1194000 | Для участии в международной конференции | в течение года | 100 | «Разработка модели эффективной вторичной профилактики БСК среди взрослого населения РК». Давлетов К | МНВО
18 | Регистрационный взнос для участие конференции | Цель закупки: Обеспечение участия представителей Asfendiyarov Kazakh National Medical University в международной научной конференции для представления результатов научного исследования в рамках выполнения научно-исследовательского проекта «Жас ғалым» по договору №74 ЖҒ-25-27 от 27.02.2025 года на выполнение научного исследования AP25796811 «Влияние цифровых технологий на здоровье взрослого населения Республики Казахстан» по направлению «Наука о жизни и здоровье», а также в целях выполнения задач календарного плана, обмена опытом и повышения квалификации. Наименование мероприятия: ICPH 2026: XX International Conference on Public Health Место проведения: London Сроки проведения: 18–19 мая 2026 года | усл | 2 | 270000 | 540000 | Официальное приглашение (Acceptance and Invitation Letter) от международного научного комитета конференции на имя PhD Candidate Saule Nurakysh. | май 2026 г. | 100 | "Влияние цифровых технологий на здоровье взрослого населения Республики Казахстан" Нуракыш С | МНВО, Жас Галым
| Регистрационный взнос за участие в международной научной конференции (постерный доклад), Academic registration | Регистрационный взнос за участие в международной научной конференции (формат участия — постерный доклад, категория Academic registration) включает оплату организационного сбора, обеспечивающего: - регистрацию участника конференции; - рассмотрение и включение научной работы (постерного доклада) в программу конференции; - публикацию материалов доклада в сборнике конференции или индексируемых изданиях (при наличии); - доступ к научным сессиям, пленарным заседаниям и другим мероприятиям конференции; - получение сертификата участника. | усл | 2 | 610353.04 | 1220706.08 | Участие в международной научной конференции (постерный доклад) необходимо для представления и апробации результатов исследования, получения экспертной оценки, установления научных контактов и повышения публикационной активности. Оплата регистрационного взноса является обязательным условием участия и публикации материалов, в связи с чем данные расходы являются обоснованными и целесообразными. | до 31.12.2026 | 100% | «Вакцина против бруцеллеза на основе геномных технологий" Жапаркулова | ПЦФ Отар
19 | Услуги анимационного дизайнера | Разработка интерактивной электронной книги с анимационными и аудиовизуальными элементами, направленной на обучение гигиене полости рта детей, включая детей с расстройствами аутистического спектра. Услуги анимационного дизайнера включают создание концепции и сценария, разработку иллюстраций и персонажей, анимацию обучающих сцен, озвучивание, а также техническую верстку, интеграцию и тестирование продукта; | усл | 1 | 1285781 | 1285781 | для создания цифрового обучающего инструмента для проведения гигиенического обучения детей с расстройствами аутистического спектра, учитывающего их когнитивные, поведенческие и сенсорные особенности. | 30 дней | 100% оплата после поставки | «Применение инновационных неинвазивных методов профилактики и лечения кариеса у детей с аутизмом». | МНВО, Жас Галым
20 | Услуги по депонированию бактерий | Услуги по депонированию бактерий включают прием бактериальных штаммов, их регистрацию, проверку жизнеспособности, идентификационных характеристик и последующее хранение в специализированной коллекции микроорганизмов в соответствии с установленными требованиями. Результатом оказания услуги является официальное подтверждение депонирования бактериальных штаммов с указанием их регистрационных данных, что необходимо для дальнейшей паспортизации, патентования и использования штаммов в научно-исследовательской деятельности. | усл | 5 | 106164 | 530820 | Закуп услуги по депонированию бактерий необходим для официальной регистрации, хранения и подтверждения жизнеспособности выделенных бактериальных штаммов, полученных в рамках научно-исследовательской работы. Депонирование требуется для последующей паспортизации, патентования и использования штаммов в научных и биотехнологических исследованиях. | до 31.12.2026 | 100% | "Исследования условий синтеза биосурфактантов с антимикробной активностью" Тургумбаева А | МНВО
| Идентификация штамма микроорганизмов на основании анализа фрагмента гена 16S rRNA, ITS | Услуга включает молекулярно-генетическую идентификацию исследуемого штамма микроорганизма путем анализа фрагмента гена 16S rRNA для бактерий. В ходе исследования проводится получение и анализ нуклеотидной последовательности, сравнение с референсными последовательностями в базах данных и определение таксономической принадлежности штамма. | усл | 5 | 82175 | 410875 | Необходимо для идентификации штаммов бактерий, являющимися объектами исследований проекта | до 31.12.2027 | 100% | "Исследования условий синтеза биосурфактантов с антимикробной активностью" Тургумбаева А | МНВО
| Построение филогенетического дерева | Услуга включает построение филогенетического дерева на основании полученных нуклеотидных последовательностей исследуемых штаммов и близкородственных референсных последовательностей. Филогенетический анализ позволяет определить генетическое родство штамма, его положение среди родственных микроорганизмов и подтвердить корректность таксономической идентификации. | усл | 5 | 12975 | 64875 | Полученные данные необходимы для паспортизации, депонирования, патентования и дальнейшего использования штаммов в научно-исследовательской работе. | до 31.12.2028 | 100% | "Исследования условий синтеза биосурфактантов с антимикробной активностью" Тургумбаева А | МНВО
| Анализ данных и выдача отчета | Услуга включает обработку, анализ и интерпретацию полученных результатов молекулярно-генетического исследования. По итогам работы исполнитель предоставляет отчет, содержащий данные по идентификации штамма, результаты сравнения с базами данных, филогенетический анализ, выводы о таксономической принадлежности микроорганизма и рекомендации по дальнейшему использованию результатов для паспортизации, депонирования или патентования штамма. | усл | 8 | 30275 | 242200 | Полученные данные необходимы для паспортизации, депонирования, патентования и дальнейшего использования штаммов в научно-исследовательской работе. | до 31.12.2029 | 100% | "Исследования условий синтеза биосурфактантов с антимикробной активностью" Тургумбаева А | МНВО
21 | Соисполнители (НАО КМУ, АО ЮКГМА, ТОО Клиника Персона ) | исключить | усл | 3 | 5000000 | 15000000 |  | исключить |  | "Эпигенетика и профилактика неинфекционных заболеваний в Казахстане: персонализированный подход и прогнозировнаие биовозраста" Фахрадиев И.Р | ПЦФ МЗРК Фахрадиев
22 | Публикации в зарубежных журналах | Публикации в зарубежных журналах, включая научные статьи, обзоры, тезисы и иные материалы, опубликованные в международных периодических изданиях. | усл | 5 | 1165500 | 5827500 | В рамках научного проекта предусмотрена публикация результатов исследования в рецензируемых научных журналах, индексируемых в международных базах данных (Scopus, Web of Science). Это необходимо для распространения полученных данных в научном сообществе, подтверждения их значимости и соответствия международным стандартам.Закупка услуг по публикации включает в себя: оплату публикационных сборов журналов с высоким импакт-фактором, лингвистическое редактирование и корректуру статей для соответствия требованиям международных изданий. Техническую подготовку и верстку рукописей в соответствии с требованиями издательства. Публикация научных статей обеспечит признание результатов исследования, повысит его научную ценность и расширит возможности для дальнейшего сотрудничества с международными партнёрами. |  | после поставки
23 | Прием заявок и проведение формальной экспертизы на изобретение | исключить | усл | 5 | 20320.16 | 101600.8 |  | исключить
24 | Прием заявок и ускоренное проведение формальной экспертизы на изобретение по объектам, для которых предусмотрены благоприятные условия патентования | исключить | усл | 5 | 23367.68 | 116838.4 |  | исключить
25 | Проведение экспертизы по существу заявки на изобретение | исключить | усл | 5 | 66959.2 | 334796 |  | исключить
26 | Дополнительно за каждый независимый пункт формулы изобретения свыше одного | исключить | усл | 5 | 53519.2 | 267596 |  | исключить
27 | Проведение ускоренной экспертизы по существу заявки на изобретение по объектам, для которых предусмотрены благоприятные условия патентования | исключить | усл | 5 | 80351.04 | 401755.2 |  | исключить
28 | Дополнительно за каждый независимый пункт формулы изобретения свыше одного | исключить | усл | 5 | 53519.2 | 267596 |  | исключить
29 | Проведение работ по публикации в Государственном реестре сведений о регистрации и о выдаче охранного документа на изобретение | исключить | усл | 5 | 33253.92 | 166269.6 |  | исключить
| Приобретение материалов |  |  |  |  | 188421225
30 | Ультра прозрачные крышки для кПЦР, стрипы по 8 шт., 120 стрипов/упак. (AB0866) | Ультрапрозрачные крышки для ПЦР в стрипах по 8 пробирок предназначены для герметичного закрытия реакционных сосудов при проведении количественной ПЦР. Крышки должны обеспечивать высокую оптическую прозрачность для корректной регистрации флуоресцентного сигнала, плотное прилегание к пробиркам формата 0,2 мл и предотвращение испарения. Упаковка — не менее 120 стрипов. Материал — медицинский полипропилен, свободный от ДНКаз, РНКаз и пирогенов. Расходные материалы должны быть полностью совместимы с амплификаторами реального времени QuantStudio™ (Applied Biosystems™), установленными в лаборатории заказчика. Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки предоставляет электронную копию авторизационного письма от производителей. Дата выпуска реагентов не должна быть ранее 2026 года. | упак | 2 | 52268 | 104536 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100 | «Антисенс-технологии: инновационные стратегии в генетической терапии псориаза». (Балабекова М) | МНВО
31 | Наконечники для пипеток в штативах с фильтром ART™, 1000 мкл, 3072 шт/уп (2179-HR), стерильные | Наконечники для автоматических пипеток с аэрозольным фильтром ART™, объёмом 1000 мкл, предназначены для предотвращения контаминации при работе с нуклеиновыми кислотами. Должны быть стерильными, поставляться в штативах, иметь встроенный фильтр. Материал — полипропилен высокой чистоты, свободный от ДНКаз, РНКаз и эндотоксинов. Количество — не менее 3072 шт. Наконечники должны обеспечивать полную совместимость с используемыми в лаборатории автоматическими пипетками Thermo Scientific™. Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки предоставляет электронную копию авторизационного письма от производителей. Дата выпуска реагентов не должна быть ранее 2026 года. | упак | 1 | 391470 | 391470 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
32 | Наконечники для пипеток в штативах с фильтром ART™, 300 мкл, 4800 шт/уп (2070-HR), стерильные | Наконечники для автоматических пипеток с фильтром ART™, объёмом 300 мкл, предназначены для точного дозирования жидкостей и предотвращения перекрёстной контаминации. Должны быть стерильными, одноразовыми, поставляться в штативах. Количество — не менее 4800 шт. Полная совместимость с автоматическими пипетками Thermo Scientific™ обязательна. Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки предоставляет электронную копию авторизационного письма от производителей. Дата выпуска реагентов не должна быть ранее 2026 года. | упак | 1 | 508452 | 508452 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
33 | ROR gamma (t) Monoclonal Antibody (B2D), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, 100 мкг | Моноклональное антитело к RORγt, конъюгированное с флуорохромом, предназначено для иммунофенотипирования клеток методом проточной цитометрии. Должно обеспечивать высокую специфичность, стабильность сигнала и возможность применения в многоцветных панелях. Антитело должно быть полностью совместимо с проточным цитофлуориметром Attune™ NxT (Thermo Fisher Scientific), установленным в лаборатории заказчика. Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки предоставляет электронную копию авторизационного письма от производителей. Дата выпуска реагентов не должна быть ранее 2026 года. | шт | 2 | 569055 | 1138110 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
34 | CD11b/c Monoclonal Antibody (OX42), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, 100 мкг | Моноклональное антитело к CD11b/c (клон OX42), конъюгированное с PerCP-eFluor™ 710, предназначено для иммунофенотипирования клеток методом проточной цитометрии. Антитело должно обеспечивать высокую специфичность связывания с антигеном CD11b/c и стабильную интенсивность флуоресцентного сигнала. Флуорохром PerCP-eFluor™ 710 должен обеспечивать минимальную спектральную интерференцию при проведении многоцветного анализа. Упаковка — не менее 100 мкг. Антитело должно быть полностью совместимо с проточным цитофлуориметром Attune™ NxT (Thermo Fisher Scientific), установленным в лаборатории заказчика. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 330535 | 330535 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
35 | Granulocyte Marker Monoclonal Antibody (HIS48), FITC, eBioscience™, 100 мкг | Моноклональное антитело к гранулоцитарному маркеру (HIS48), конъюгированное с FITC, предназначено для идентификации гранулоцитов методом проточной цитометрии. Должно обеспечивать высокую чувствительность и специфичность анализа. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 236287 | 236287 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
36 | TNF alpha Monoclonal Antibody (MP6-XT22), FITC, eBioscience™, 100 мкг | Моноклональное антитело к TNF-α (клон MP6-XT22), конъюгированное с FITC, предназначено для внутриклеточного определения цитокинов методом проточной цитометрии. Должно обеспечивать стабильный сигнал и низкий уровень фона. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 267704 | 267704 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
37 | IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), FITC, eBioscience™, 100 мкг | Моноклональное антитело к IFN-γ (клон XMG1.2), конъюгированное с FITC, предназначено для внутриклеточного анализа цитокинов. Должно обеспечивать высокую воспроизводимость результатов. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 241832 | 241832 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
38 | Rat IL-23 ELISA Kit - ERA28RBX5 | Набор ИФА для количественного определения интерлейкина-23 (IL-23) крысы в биологических образцах. Набор должен обеспечивать высокую чувствительность, специфичность и воспроизводимость результатов, включать все необходимые компоненты для проведения анализа, включая стандарты, конъюгаты и буферы. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 1 | 3424088 | 3424088 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
39 | CTLA-4 Monoclonal Antibody (WKH 203), FITC, 100 мкг (MA517584) | Моноклональное антитело к CTLA-4 (клон WKH203), конъюгированное с FITC, предназначено для анализа экспрессии белка методом проточной цитометрии или иммунофлуоресценции. Должно обеспечивать высокую специфичность и стабильность сигнала. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 264008 | 264008 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
40 | CD4 Monoclonal Antibody (OX35), PE, eBioscience™, 100 мкг (12-0040-82) | Моноклональное антитело к CD4 (клон OX35), конъюгированное с PE, предназначено для анализа Т-хелперов. Должно обеспечивать высокую чувствительность и стабильность сигнала. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 239984 | 239984 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
41 | CD25 Monoclonal Antibody (OX39), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, 100 мкг (46- 0390-82) | Моноклональное антитело к CD25 (клон OX39), конъюгированное с PerCP-eFluor™ 710, предназначено для анализа активированных Т-клеток. Должно обеспечивать корректную работу в многоцветных панелях. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 375812 | 375812 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
42 | FOXP3 Monoclonal Antibody (FJK-16s), PE-Cyanine7, eBioscience™, 100 мкг (25-5773-82) | Моноклональное антитело к FOXP3 (клон FJK-16s), конъюгированное с PE-Cyanine7, предназначено для анализа регуляторных Т-клеток. Должно обеспечивать высокую специфичность внутриклеточного окрашивания. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 2 | 559816 | 1119632 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
43 | CD3 Monoclonal Antibody (eBioG4.18 (G4.18)), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, 100 мкг | Моноклональное антитело к CD3 (клон eBioG4.18), конъюгированное с PerCP-eFluor™ 710, предназначено для анализа Т-лимфоцитов. Должно обеспечивать стабильный сигнал. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 361028 | 361028 | 'Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
44 | CD8a Monoclonal Antibody (OX8), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™, 100 мкг (56-0084-82) | Моноклональное антитело к CD8a (клон OX8), конъюгированное с Alexa Fluor™ 700, предназначено для анализа цитотоксических Т-клеток. Должно обеспечивать высокую чувствительность. Упаковка — не менее 100 мкг. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 458048 | 458048 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
45 | IL-6 Monoclonal Antibody (53325), 500 мкг | Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) крысы в образцах сыворотки, плазмы или культуральной среды методом иммуноферментного анализа (ELISA). Набор должен быть рассчитан не менее чем на 96 определений, включая калибраторы и контроли. Набор должен обеспечивать высокую чувствительность и специфичность к IL-6 крысы. Метод анализа — сэндвич-ELISA с использованием предварительно иммобилизованных антител. В состав набора должны входить: планшет с иммобилизованными антителами, стандарты (калибраторы), детекционные антитела, стрептавидин-конъюгат (или эквивалент), субстратный раствор, стоп-реагент, буферы для разведения и промывки. Набор должен быть валидирован производителем и обеспечивать воспроизводимые результаты. Продукт должен быть предназначен для исследовательских целей (RUO) либо иметь соответствующий статус в зависимости от применения. Потенциальный поставщик должен предоставить официальное авторизационное письмо от производителя. Дата выпуска продукции — не ранее 2026 года. Продукт должен поставляться в оригинальной упаковке производителя. | шт | 1 | 467165 | 467165 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
46 | Окрашивающий буфер для проточной цитометрии eBioscience ™, 600 мл (00-4222-26) | Буфер для окрашивания клеток методом проточной цитометрии, предназначенный для подготовки образцов и стабилизации клеточных суспензий. Объём — не менее 600 мл. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 153128 | 153128 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
47 | Частицы для компенсации флуоресцентных панелей антител UltraComp eBeads™, 25 тестов (01-3333-41) | Частицы для компенсации флуоресцентных панелей антител UltraComp eBeads™, предназначены для настройки компенсации при многоцветной проточной цитометрии. Количество — не менее 25 тестов. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 2 | 151408 | 302816 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
48 | Шарики для отслеживания производительности Attune ™, 3 мл (4449754) | Шарики для контроля производительности проточного цитофлуориметра Attune™ NxT, предназначены для ежедневного мониторинга стабильности работы прибора. Объём — не менее 3 мл. Полная совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 2 | 192606 | 385212 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
49 | Фокусирующая жидкость (1X) Attune™, 20 л (J106627) | Фокусирующая жидкость Attune™ (1X), предназначенная для работы проточного цитофлуориметра. Объём — не менее 20 л. Полная совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 3 | 193646 | 580938 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
50 | Промывочная жидкость Attune ™, 1 л. (J24974) | Промывочная жидкость Attune™, предназначенная для очистки жидкостной системы прибора. Объём — не менее 1 л. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 3 | 165310 | 495930 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
51 | Жидкость для завершения работы Attune ™ (1X), 1 л. (J106628) | Жидкость для завершения работы (Shutdown) Attune™, предназначенная для консервации системы. Объём — не менее 1 л. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 3 | 161072 | 483216 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
52 | F1-ClipTip™ Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits | Набор F1-ClipTip™ Good Laboratory Pipetting (GLP), предназначенный для обеспечения точного и воспроизводимого дозирования. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 1 | 1213912 | 1213912 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
53 | Digital Vortex Mixers, EU, UK, CN Plug, 230 V | Цифровой вортекс-миксер с держателем для пробирок диаметром 10 мм (не менее 19 мест), предназначенный для перемешивания образцов. Должен обеспечивать стабильную скорость вращения и низкий уровень вибрации. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 1 | 567379 | 567379 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
54 | Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes, Racked, 50 мл | Пробирки Nunc™ конические, центрифужные, объёмом 50 мл, стерильные, из полипропилена, в штативах. Упаковка — не менее 300 шт. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 3 | 142210 | 426630 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
55 | Finntip™ Filtered Pipette Tips, набор наконечников на 5 мл, 270/в упаковке | Наконечники Thermo Scientific™ Finntip™, с фильтром, объём 0,5–5 мл, стерильные. Совместимость с пипетками Thermo Scientific™ обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 2 | 151429 | 302858 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
56 | Одноразовые культуральные пробирки Samco, 5000 шт/упак., полистирол, не стерильные | Культуральные пробирки Samco™, 12×75 мм, полистирол, без крышек, нестерильные. Упаковка — не менее 5000 шт. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | упак | 1 | 526109 | 526109 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
57 | Фильтры фокусирующей жидкости Attune NxT | Фильтр фокусирующей жидкости для системы Attune™ NxT. Полная совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | шт | 20 | 83678 | 1673560 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
58 | Бутыль для промывающей жидкости Attune™ NxT | Бутыль для промывающей жидкости Attune™ NxT. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 1 | 299243 | 299243 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
59 | Бутыль для Shutdown жидкости Attune™ NxT | Бутыль для жидкости Shutdown Attune™ NxT. Совместимость с Attune™ NxT обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 1 | 501353 | 501353 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
60 | Набор для экспрессии генов TaqMan™ (FAM), 750 реак./750 мкл | Набор TaqMan™ Gene Expression Assay (FAM), не менее 750 реакций, предназначен для количественного анализа экспрессии генов методом ПЦР в реальном времени. Полная совместимость с QuantStudio™ обязательна. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 3 | 478238 | 1434714 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
61 | RiboRuler High Range RNA Ladder, 5х20 мкл | Маркер РНК RiboRuler, высокий диапазон, предназначен для анализа длины РНК методом электрофореза. Объём — не менее 5×20 мкл. Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. Дата выпуска — не ранее 2026 года. | наб | 1 | 327456 | 327456 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 75 дней | 100
62 | Закуп лабораторных животных (Крысы) | Поставка лабораторных животных — белых беспородистых крыс (Rattus norvegicus), самцов, выращенных исключительно в лабораторных условиях. Животные должны быть соматически полностью здоровыми, без каких-либо исключений, признаков заболеваний, повреждений, паразитарных инфекций или отклонений в поведении. Возраст животных на момент поставки должен составлять от 8 до 12 месяцев. Масса тела каждого животного должна находиться в диапазоне от 180 до 220 граммов. Крысы должны происходить из вивария, обеспечивающего надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние и ветеринарный контроль, и быть активными, подвижными, соответствовать нормам биобезопасности и требованиям к содержанию лабораторных животных. | голова | 200 | 3700 | 740000 | Для выполнения экспериментальной части работ календарного плана по ГФ КН МНиВО РК | 10 дней | 100
63 | IL-8 (Interleukin) | Набор для определения IL-8 является маркером хемотаксической активности и отражает степень привлечения нейтрофилов в очаг воспаления. IL-8 играет ключевую роль в развитии острого воспалительного ответа и коррелирует с выраженностью воспалительной инфильтрации. Определение уровня IL-8 позволяет оценить интенсивность иммунной реакции и динамику воспалительного процесса. Используется для определения уровня хемокина IL-8 с целью оценки выраженности нейтрофильного воспаления и интенсивности иммунного ответа в исследуемых биологических образцах в рамках проекта. Технические характеристики: Тип анализа: иммуноферментный (ELISA) Диапазон определения: согласно спецификации производителя Чувствительность: высокая (пг/мл уровень) Тип образцов: сыворотка, плазма, слезная жидкость, биологические жидкости Готовность к использованию: готов к работе или требует стандартной подготовки Срок годности: не менее 12–24 месяцев Условия хранения: +2…+8 °C | наб. | 1 | 849000 | 849000 | Используется для определения уровня хемокина IL-8 с целью оценки выраженности нейтрофильного воспаления и интенсивности иммунного ответа в исследуемых биологических образцах в рамках проекта. | апрель | оплата 100% после поставки | AP25793499«Көздің құрғау синдромын емдеудің инновациялық әдісін қолдану (клиникаға дейінгі зерттеу)». Абу Жанар | МНВО, Жас Галым
64 | IL-10 (Interleukin) | Набор для определения IL-10 используется в качестве маркера противовоспалительной активности и регуляции иммунного ответа. IL-10 подавляет синтез провоспалительных цитокинов, включая IL-1β и IL-8, и играет важную роль в ограничении воспалительного процесса и защите тканей от повреждения. Определение IL-10 позволяет оценить баланс между про- и противовоспалительными механизмами. Используется для количественного определения противовоспалительного цитокина IL-10 при оценке регуляции иммунного ответа и баланса между про- и противовоспалительными механизмами в рамках проекта. Технические характеристики: Тип анализа: иммуноферментный (ELISA) Диапазон определения: согласно спецификации производителя Чувствительность: высокая (пг/мл уровень) Тип образцов: сыворотка, плазма, слезная жидкость Готовность к использованию: готов или требует стандартной подготовки Срок годности: не менее 12–24 месяцев Условия хранения: +2…+8 °C | наб. | 1 | 849000 | 849000 | Используется для количественного определения противовоспалительного цитокина IL-10 при оценке регуляции иммунного ответа и баланса между про- и противовоспалительными механизмами в рамках проекта. | апрель | оплата 100% после поставки
65 | IL-1β (Interleukin) | Набор для определения IL-1β служит высокочувствительным маркером провоспалительной активности и позволяет количественно оценить уровень одного из ключевых медиаторов воспалительного ответа. IL-1β участвует в инициации воспалительного каскада, активации иммунных клеток и повреждении тканей, что делает его важным показателем острой фазы воспаления. Высокая специфичность и чувствительность анализа обеспечивают точное определение концентрации цитокина в биологических образцах и позволяют оценивать степень воспалительного процесса и эффективность проводимой терапии. Используется для количественного определения провоспалительного цитокина IL-1β при оценке активности воспалительного процесса и степени тканевого повреждения в биологических образцах в рамках проекта. Технические характеристики: Тип анализа: иммуноферментный (ELISA) Диапазон определения: согласно спецификации производителя Чувствительность: высокая (пг/мл уровень) Тип образцов: сыворотка, плазма, слезная жидкость и др. Готовность к использованию: реагенты готовы или требуют минимальной подготовки Срок годности: не менее 12–24 месяцев при соблюдении условий хранения Условия хранения: +2…+8 °C | наб. | 1 | 849000 | 849000 | Используется для количественного определения провоспалительного цитокина IL-1β при оценке активности воспалительного процесса и степени тканевого повреждения в биологических образцах в рамках проекта. | апрель | оплата 100% после поставки
66 | Фотополимерная смола для 3D печати PLA | Специально разработанный высокофункциональный автоклавируемый полимер 1 класса, обладающий полной биосовместимостью и рассчитанный на использование в стоматологии. Поддерживает разрешение печати: 100 и 50 микрон, 100 микрон Объем: 1000 мл. Печать 100 и 50 мкм. Срок годности: 24 месяца | шт | 12 | 127590 | 1531080 | используется для печати устройств для изоляции фронтальной группы зубов на 3D принтере | 20 дней | оплата 100% после поставки | «Применение инновационных неинвазивных методов профилактики и лечения кариеса у детей с аутизмом». Еркибаева Ж | МНВО, Жас Галым
67 | Планшет для ПЦР на 96 лунок без юбки, профиль стандартный (Бесцветный) 10 штук/уп | Планшет для ПЦР на 96 лунок, без юбки, стандартного профиля, бесцветный. Предназначен для проведения ПЦР-исследований. В упаковке 10 штук. | уп | 10 | 125000 | 1250000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки | "Эпигенетика и профилактика неинфекционных заболеваний в Казахстане: персонализированный подход и прогнозировнаие биовозраста" Фахрадиев И.Р | ПЦФ МЗРК Фахрадиев
68 | ПЦР-планшеты 96-луночные, ПП, полуюбка, высокий профиль, 0,3 мл, 50 штук в упаковке | ПЦР-планшет на 96 лунок из полипропилена, с полуюбкой, высокого профиля, объем лунки 0,3 мл. Предназначен для постановки ПЦР. В упаковке 50 штук. | уп | 5 | 141000 | 705000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
69 | Оптические адгезивные пленки для ПЦР планшет, 100 листов в упаковке | Оптическая адгезивная пленка для герметичного запечатывания ПЦР-планшетов. Обеспечивает защиту от испарения и контаминации. В упаковке 100 листов. | уп | 3 | 257000 | 771000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
70 | Оптические безворсовые салфетки Kimtech-kimwipes (280 штук в упаковке) | Оптические безворсовые салфетки для лабораторного применения. Предназначены для очистки оптических поверхностей и лабораторного оборудования. В упаковке 280 штук. | уп | 100 | 2950 | 295000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
71 | Перчатки нитриловые медицинские (100 штук в упаковке) размер M | Перчатки медицинские одноразовые из нитрила, размер M. Предназначены для защиты рук персонала при лабораторных и медицинских манипуляциях. В упаковке 100 штук. | уп | 20 | 4800 | 96000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
72 | Перчатки нитриловые медицинские (100 штук в упаковке) размер L | Перчатки медицинские одноразовые из нитрила, размер L. Предназначены для защиты рук персонала при лабораторных и медицинских манипуляциях. В упаковке 100 штук. | уп | 10 | 4800 | 48000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
73 | Перчатки нитриловые медицинские (100 штук в упаковке) размер S | Перчатки медицинские одноразовые из нитрила, размер S. Предназначены для защиты рук персонала при лабораторных и медицинских манипуляциях. В упаковке 100 штук. | уп | 20 | 4800 | 96000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
74 | Перчатки нитриловые медицинские (100 штук в упаковке) размер XS | Перчатки медицинские одноразовые из нитрила, размер XS. Предназначены для защиты рук персонала при лабораторных и медицинских манипуляциях. В упаковке 100 штук. | уп | 10 | 4800 | 48000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
75 | Парафинизированная пленка PARAFILM® M 50ммх75м | Парафинизированная эластичная пленка PARAFILM® M размером 50 мм × 75 м. Используется для герметизации лабораторной посуды, пробирок и флаконов. | уп | 12 | 49000 | 588000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
76 | ПЦР-пробирки в стрипах в комплекте с плоскими крышками, 0,2 | ПЦР-пробирки объемом 0,2 мл в стрипах, в комплекте с плоскими крышками. Предназначены для проведения ПЦР-реакций. | уп | 10 | 158000 | 1580000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
77 | Микропробирка 0,2мл с плоской крышкой (в упаковке 1000 штук) | Микропробирка объемом 0,2 мл с плоской крышкой. Предназначена для ПЦР и хранения малых объемов образцов. В упаковке 1000 штук. | уп | 5 | 38500 | 192500 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
78 | Коробка (контейнер) для безопасной утилизации медицинских отходов класса Б, объем 5 литров (желтый) | Контейнер желтого цвета для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса Б, объем 5 литров. Предназначен для медицинских и лабораторных помещений. | уп | 500 | 115 | 57500 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
79 | Коробка (контейнер) для безопасной утилизации медицинских отходов класса Б, объем 12 литров (желтый) | Контейнер желтого цвета для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса Б, объем 12 литров. Предназначен для медицинских и лабораторных помещений. | уп | 500 | 127 | 63500 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
80 | Пакеты полиэтиленовые для медицинских отходов класс А Б В Г 500*600 мм. В рулоне 100 штук | Полиэтиленовые пакеты размером 500×600 мм для сбора медицинских отходов классов А, Б, В, Г. В рулоне 100 штук. | уп | 10 | 3150 | 31500 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
81 | Шапочки медицинские одноразовые, в упаковке 100 штук | Шапочки медицинские одноразовые. Предназначены для соблюдения санитарно-гигиенического режима и предотвращения загрязнения рабочей зоны. В упаковке 100 штук. | уп | 10 | 2300 | 23000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
82 | Бахилы полиэтиленовые на резинке, в упаковке 1000 пар | Бахилы одноразовые полиэтиленовые на резинке. Предназначены для поддержания чистоты в медицинских и лабораторных помещениях. В упаковке 1000 пар. | уп | 4 | 21500 | 86000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
83 | Хирургический одноразовый халат на завязках. Размер: 125х150 см. Плотность материала: 45гр м2. Манжеты: упругие текстильные манжеты. Цвет: Синий. Завязка из СМС лент сзади. Количество в упаковке 100 штук | Хирургический одноразовый халат на завязках, размер 125×150 см, плотность материала 45 г/м², цвет синий, с текстильными манжетами. В упаковке 100 штук. | уп | 10 | 59900 | 599000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
84 | Конические центрифужные пробирки, ПП/ПНД, 15 мл, 500 шт. | Конические центрифужные пробирки объемом 15 мл, изготовленные из ПП/ПНД. Предназначены для центрифугирования, хранения и транспортировки жидких образцов. В упаковке 500 штук. | уп | 5 | 35400 | 177000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
85 | Наконечники с переменным объемом 0,1-10мкл., производитель Eppendorf, в упаковке 1000 штук | Наконечники для дозирования объема 0,1–10 мкл, производитель Eppendorf. Предназначены для точного отбора и переноса малых объемов жидкости. В упаковке 1000 штук. | уп | 5 | 47000 | 235000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
86 | Наконечники с переменным объемом 0,1-20мкл., производитель Eppendorf, в упаковке 1000 штук | Наконечники для дозирования объема 0,1–20 мкл, производитель Eppendorf. Предназначены для точного дозирования реагентов и образцов. В упаковке 1000 штук. | уп | 5 | 45200 | 226000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
87 | Наконечники Eppendorf 200мкл., в упаковке 1000 штук | Наконечники Eppendorf объемом до 200 мкл. Предназначены для лабораторного дозирования жидкостей. В упаковке 1000 штук. | уп | 10 | 52300 | 523000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
88 | Наконечники Eppendorf 1000мкл., в упаковке 1000 штук | Наконечники Eppendorf объемом до 1000 мкл. Предназначены для отбора, переноса и дозирования жидкостей в лабораторных условиях. В упаковке 1000 штук. | уп | 10 | 51100 | 511000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
89 | Набор регентов для анализа длины теломер методом количественной ПЦР | Список реагентов для анализа длины теломер методом количественной ПЦР и анализа метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии: - Набор Ampliclean™️ для очистки ПЦР-продуктов в комплекте с магнитными частицами - 1 упаковка; - Q5 High-Fidelity DNA Polymerase - 500 units в комплекте со старт набором - 1 упаковка; - Набор для секвенирования BigDye v.3.1 в комплекте с контролем - 10 упаковок; - KAPA Long Range PCR Kits - HotStart PCR Kit, в комплекте - 10 упаковок; - Набор QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit - 12 упаковок; - Набор RNase Cocktail™️ Enzyme Mix - 1 упаковка; - Набор ДНК-баркодов, 100 нмоль для мультиплексирования ампликонов - 50 упаковок; - Набор ДНК-адаптеров для баркодов, 100 нмоль - 50 упаковок; - Luna Probe One-Step RT-qPCR 4X Mix with UDG - 2000 rxns в комплекте с набором эндонуклеаз и полимераз - 1 упаковка. | набор | 1 | 77949000 | 77949000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
90 | Набор регентов и для анализа метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии | Список реагентов для анализа длины теломер методом количественной ПЦР и анализа метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии: - Набор для выявления и количественной оценки метилирования CpG в ДНК, обработанной бисульфитом, методом высокоразрешающего анализа кривых плавления (HRM). EpiTect HRM PCR Kit, 100 реакций, производитель Qiagen – 25 упаковок; - Мастер-микс RT² SYBR Green для qPCR (25 мл), производитель Qiagen.В комплект входит 1 флакон объёмом 25 мл мастер-микса. Рассчитан на проведение: 20 × 96-луночных RT² PCR Arrays,12 × 384-луночных RT² PCR Arrays,около 2000 реакций объёмом 25 мкл,или до 5000 реакций объёмом 10 мкл. – 2 упаковки; - Набор для полной бисульфитной конверсии и очистки ДНК для анализа метилирования EpiTect Bisulfite Kit (2*96), производитель Qiagen – 11 упаковок; - Набор контрольной ДНК человека (содержит бисульфит-конвертированную метилированную и неметилированную ДНК, а также неконвертированную неметилированную ДНК) EpiTect PCR Control DNA Set (100) 100 реакций, производитель Qiagen – 2 упаковки; - Набор для выделения НК Blood N (250)- 12 упаковок; - Кастомные стандартные ДНК-олигонуклеотиды, 150 нмоль для определения участков метилирования - 50 штук; - Кастомные стандартные ДНК олигонуклеотиды для оценки длин теломерных участков, 150 нмоль – 10 штук; - Набор для количественного и качественного анализа ДНК Spectra Q HS Plus – 3 упаковки; | набор | 1 | 77849000 | 77849000 | Для выполнения лабораторных исследований в рамках программы, включая анализ длины теломер методом количественной ПЦР и исследование метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии. Данные материалы обеспечивают подготовку образцов, проведение молекулярно-генетических исследований, соблюдение требований биобезопасности, предотвращение контаминации и получение достоверных, воспроизводимых результатов. | май-июнь | после поставки
91 | Сурфактин, 10 мг | Чистота не менее 95% Номер CAS: 24730-31-2 Биологический источник: Bacillus subtilis Форма: Порошок Цвет: от белого до жёлтого Растворимость: этанол 10 мг/мл Температура хранения.2-8°C | шт | 1 | 251972 | 251972 | Необходим в качестве стандартного образцы для проведения анализа биосурфактантов методом ВЭЖХ для качественной идентификации и количественного определения липопептидов, построения калибровочных графиков и обеспечения достоверности результатов. | май | 100% постоплата | "Исследования условий синтеза биосурфактантов с антимикробной активностью" Тургумбаева А.А. | МНВО
92 | Итурин, 5 мг | Чистота не менее 95% Номер CAS: 52229-90-0 Биологический источник: Bacillus subtilis Форма: Порошок Цвет: от белого до жёлтого Растворимость: этанол: растворим в концентрации 9,80-10,20 мг/мл Температура хранения: 2-8°C | шт | 2 | 830000 | 1660000 | Необходим в качестве стандартного образцы для проведения анализа биосурфактантов методом ВЭЖХ для качественной идентификации и количественного определения липопептидов, построения калибровочных графиков и обеспечения достоверности результатов. | май | 100% постоплата |  | МНВО
93 | Сбор анкетных и антропометрических данных по питанию целевых групп населения | Место проведения исследования: г.Костанай и г.Шымкент Сроки проведения исследования: набор респондентов исследования должен быть завершен до 15 августа 202, года Объем выборки, всего 2000 человек, в том числе: Группы населения 1. Костанайская область - всего 1000 человек, в том числе дети до 5 лет - 200, дети школьного возраста от 6 до 17 лет – 400, женщины фертильного возраста от 18 до 49 лет – 400 2. г.Шымкент и Туркестанская область - всего 1000 человек, в том числе дети до 5 лет - 200, дети школьного возраста от 6 до 17 лет – 400, женщины фертильного возраста от 18 до 49 лет – 400 Процедуры полевого этапа 1) Анкетирование: женщины фертильного возраста должны пройти опрос по методологии 24-часовое воспоминание о питании, оценка частоты потребления продуктовых групп, для детей до 5 лет родители должны пройти опрос о качестве питания ребенка (DQQ for IYCF), школьники должны пройти опрос с использованием адаптированной анкеты о качестве питания (DQQ). 2) Антропометрические измерения: Измерения роста, массы тела, окружности талии и бедра, толщины кожно-жировых складок по стандартам ВОЗ для всех участников исследования. 3) Контроль качества: 10% форм проверяются супервайзерами ежедневно. Ошибки фиксируются в журнале несоответствий и устраняются до передачи данных. 4) Передача данных: анкеты заполняются на бумаге и дублируются в электронную базу на ежедневной основе. | услуга | 1 | 1000000 | 1000000 |  | май, 2026 | 50/50 | «Научные основы национальной политики здорового питания и продовольственной безопасности Казахстана, разработанные по результатам комплексных исследований пищевых продуктов и питания населения». Асембеков Б.С. | МНВО, ПЦФ
94 | Проведение лабораторных анализов для оценки микронутриентного статуса в г. Костанай | Общее количество участников: 500 человек в г.Костанай: Виды лабораторных анализов: 1. Йод в моче для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 2. Железо в крови для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 3. Общий анализ крови с С-реактивным белком (ОАК+СРБ, без СОЭ) для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 4. Ферритин в крови для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 5. Латентная железосвязывающая способность сыворотки для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 6. витамин А (Ретинол) в крови для 175 детей до 5 лет 7. Фолиевая кислота в крови для 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет). Исполнитель обязуется: - обеспечить соответствие лаборатории требованиям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе, но не ограничиваясь санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества - Лаборатория должна иметь действующую аккредитацию на выполнение соответствующих видов исследований, оборудование должно соответствовать ГОСТ/ISO. - Результаты лабораторных анализов должны быть переданы в обезличенном виде, с использованием уникальных кодов участников исследования, в формате, исключающем идентификацию личности. Данные предоставляются в виде сводных таблиц по группам биомаркеров и участникам (формат Excel). Исполнитель обязуется хранить результаты не менее 5 лет с момента завершения исследования в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики (GLP) и защиты персональных данных. | услуга | 1 | 8202000 | 8202000 |  | май, 2026 | 50/50
95 | Проведение лабораторных анализов для оценки микронутриентного статуса в г. Шымкент | Общее количество участников: 500 человек в г.Шымкент: Виды лабораторных анализов: 1. Йод в моче для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 2. Железо в крови для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 3. Общий анализ крови с С-реактивным белком (ОАК+СРБ, без СОЭ) для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 4. Ферритин в крови для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 5. Латентная железосвязывающая способность сыворотки для 175 детей до 5 лет, 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет) 6. витамин А (Ретинол) в крови для 175 детей до 5 лет 7. Фолиевая кислота в крови для 325 женщин фертильного возраста (18-49 лет). Исполнитель обязуется: - обеспечить соответствие лаборатории требованиям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе, но не ограничиваясь санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества - Лаборатория должна иметь действующую аккредитацию на выполнение соответствующих видов исследований, оборудование должно соответствовать ГОСТ/ISO. - Результаты лабораторных анализов должны быть переданы в обезличенном виде, с использованием уникальных кодов участников исследования, в формате, исключающем идентификацию личности. Данные предоставляются в виде сводных таблиц по группам биомаркеров и участникам (формат Excel). Исполнитель обязуется хранить результаты не менее 5 лет с момента завершения исследования в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики (GLP) и защиты персональных данных. | услуга | 1 | 8202000 | 8202000 |  | май, 2026 | 50/50
| Руководитель НТП |  |  |  |  | А.Ш. Ибраева
| Руководитель департамента Науки |  |  |  |  | А.Шамсутдинова

## Реестр для утв (2)
Приложение 1 к объявлению №6 от 31.08.2026.
П.П | Наименование товара, услуги, работы | Краткое описание/Техническая характеристика товара, услуги, работы | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС, тенге | Итого сумма с НДС, тенге | Сроки поставки | Наименование проекта, Ф.И.О. руководителя проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11
1 | Набор регентов и для анализа метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии (ПРОСИМ РАСКРЫТЬ ЯЧЕЙКУ и ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ) | Набор регентов и для анализа метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии "Список реагентов для анализа длины теломер методом количественной ПЦР и анализа метилирования ДНК методом HRM после бисульфитной конверсии: 1.Набор для выявления и количественной оценки метилирования CpG в ДНК, обработанной бисульфитом, методом высокоразрешающего анализа кривых плавления (HRM). EpiTect HRM PCR Kit, 100 реакций, производитель Qiagen – 25 упаковок; 2. Мастер-микс RT² SYBR Green для qPCR (25 мл), производитель Qiagen.В комплект входит 1 флакон объёмом 25 мл мастер-микса. Рассчитан на проведение: 20 × 96-луночных RT² PCR Arrays,12 × 384-луночных RT² PCR Arrays,около 2000 реакций объёмом 25 мкл,или до 5000 реакций объёмом 10 мкл. – 2 упаковки; 3. Набор для полной бисульфитной конверсии и очистки ДНК для анализа метилирования EpiTect Bisulfite Kit (2*96) Qiagen – 11упаковок. 4. Набор контрольной ДНК человека (содержит бисульфит-конвертированную метилированную и неметилированную ДНК, а также неконвертированную неметилированную ДНК) EpiTect PCR Control DNA Set (100) 100 реакций, Qiagen – 2 упаковки; 5. Набор для выделения НК Blood N (250) Sesana- 12 упаковок. 6. Набор для количественного и качественного анализа ДНК Spectra Q HS Plus Sesana – 3 упаковки; 7. Кастомные стандартные ДНК-олигонуклеотиды, 150 нмоль для определения участков метилирования Thermo Fisher Scientific - 50 штук; Олигонуклеотиды предназначены для амплификации бисульфит-конвертированной ДНК при определении уровня метилирования возраст-ассоциированных CpG-участков генов ELOVL2, FHL2, KLF14 и TRIM59. Последовательности: Все нуклеотидные последовательности указаны в направлении 5′→3′. 1. ELOVL2-BS-F , Целевой ген и участок ELOVL2: cg16867657, cg21572722, cg24724428, Нуклеотидная последовательность 5′→3′AGGGGYGTAGGGTAAGTGAGG, Длина, нт 21, Количество, ед. 7. 2. ELOVL2-BS-R Целевой ген и участок ELOVL2: cg16867657, cg21572722, cg24724428 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ AACAAAACCATTTCCCCCTAATAT, Длина, нт 24, количество 7; 3. FHL2-BS-F Целевой ген и участок FHL2: cg06639320, Нуклеотидная последовательность 5′→3′ TGTTTTTAGGGTTTTGGGAGTATAG Длина, нт25, кол-во -6; 4.FHL2-BS-R Целевой ген и участок FHL2: cg06639320 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ ACACCTCCTAAAACTTCTCCAATCTCC Длина, нт27, кол-во -6; 5.KLF14-BS-F Целевой ген и участок KLF14: cg14361627 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ GGTTTTAGGTTAAGTTATGTTTAATAGT Длина, нт28, кол-во -6; 6. KLF14-BS-R Целевой ген и участокKLF14: cg14361627 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ GGTTTTAGGTTAAGTTATGTTTAATAGT Длина, нт22, кол-во -6; 7. TRIM59-BS-F Целевой ген и участок Нуклеотидная последовательность 5′→3′ TATAGGTGGTTTGGGGGAGAG, Длина, нт21, кол-во -6; 8. TRIM59-BS-R Целевой ген и участок TRIM59: cg07553761 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ AAAAAACACTACCCTCCACAACATAAC Длина, нт27, кол-во -6; 8. Кастомные стандартные ДНК олигонуклеотиды для оценки длин теломерных участков Thermo Fisher Scientific, 150 нмоль – 10 штук; Олигонуклеотиды предназначены для определения относительной длины теломер методом количественной ПЦР в реальном времени с расчетом отношения T/S, где:  T – количество теломерных повторов;  S – количество последовательности однокопийного референсного гена RPLP0 (36B4). Все нуклеотидные последовательности указаны в направлении 5′→3′. 1. TEL-F (tel1) Назначение: Прямой праймер для амплификации теломерных повторов Нуклеотидная последовательность 5′→3′ GGTTTTTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGT Длина, нт- 37, Количество, ед.-3; 2.TEL-R (tel2) Обратный праймер для амплификации теломерных повторов Нуклеотидная последовательность 5′→3′ TCCCGACTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTA Длина, нт- 39, Количество, ед.-3; 3. RPLP0-F (36B4u) Прямой праймер референсного однокопийного гена RPLP0/36B4 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC, Длина, нт- 23, Количество, ед.-2; 4. RPLP0-R (36B4d) Обратный праймер референсного однокопийного гена RPLP0/36B4 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA Длина, нт- 25, Количество, ед.-2. Потенциальный поставщик в составе ценовой заявки должен предоставить авторизационные письма от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов (приложить подтверждающий документ) на следующие реагенты: 1. Набор для выявления и количественной оценки метилирования CpG в ДНК, обработанной бисульфитом, методом высокоразрешающего анализа кривых плавления (HRM). EpiTect HRM PCR Kit, 100 реакций, производитель Qiagen. 2. Мастер-микс RT² SYBR Green для qPCR (25 мл), производитель Qiagen.В комплект входит 1 флакон объёмом 25 мл мастер-микса. Рассчитан на проведение: 20 × 96-луночных RT² PCR Arrays,12 × 384-луночных RT² PCR Arrays,около 2000 реакций объёмом 25 мкл,или до 5000 реакций объёмом 10 мкл. 3. Набор для полной бисульфитной конверсии и очистки ДНК для анализа метилирования EpiTect Bisulfite Kit (2*96) Qiagen. 4. Набор контрольной ДНК человека (содержит бисульфит-конвертированную метилированную и неметилированную ДНК, а также неконвертированную неметилированную ДНК) EpiTect PCR Control DNA Set (100) 100 реакций, Qiagen. 5. Набор для выделения НК Blood N (250) Sesana. 6. Набор для количественного и качественного анализа ДНК Spectra Q HS Plus Sesana. 7. Кастомные стандартные ДНК-олигонуклеотиды, 150 нмоль для определения участков метилирования Thermo Fisher Scientific Олигонуклеотиды предназначены для амплификации бисульфит-конвертированной ДНК при определении уровня метилирования возраст-ассоциированных CpG-участков генов ELOVL2, FHL2, KLF14 и TRIM59. Последовательности: Все нуклеотидные последовательности указаны в направлении 5′→3′. 1. ELOVL2-BS-F , Целевой ген и участок ELOVL2: cg16867657, cg21572722, cg24724428, Нуклеотидная последовательность 5′→3′AGGGGYGTAGGGTAAGTGAGG, Длина, нт 21, Количество, ед. 7; 2. ELOVL2-BS-R Целевой ген и участок ELOVL2: cg16867657, cg21572722, cg24724428 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ AACAAAACCATTTCCCCCTAATAT, Длина, нт 24, количество 7; 3. FHL2-BS-F Целевой ген и участок FHL2: cg06639320, Нуклеотидная последовательность 5′→3′ TGTTTTTAGGGTTTTGGGAGTATAG Длина, нт25, кол-во -6; 4. FHL2-BS-R Целевой ген и участок FHL2: cg06639320 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ ACACCTCCTAAAACTTCTCCAATCTCC Длина, нт27, кол-во -6; 5.KLF14-BS-F Целевой ген и участок KLF14: cg14361627 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ GGTTTTAGGTTAAGTTATGTTTAATAGT Длина, нт28, кол-во -6; 6. KLF14-BS-R Целевой ген и участокKLF14: cg14361627 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ GGTTTTAGGTTAAGTTATGTTTAATAGT Длина, нт22, кол-во -6; 7. TRIM59-BS-F Целевой ген и участок Нуклеотидная последовательность 5′→3′ TATAGGTGGTTTGGGGGAGAG, Длина, нт21, кол-во -6; 8. TRIM59-BS-R Целевой ген и участок TRIM59: cg07553761 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ AAAAAACACTACCCTCCACAACATAAC Длина, нт27, кол-во -6. 8. Кастомные стандартные ДНК олигонуклеотиды для оценки длин теломерных участков Thermo Fisher Scientific, 150 нмоль. Олигонуклеотиды предназначены для определения относительной длины теломер методом количественной ПЦР в реальном времени с расчетом отношения T/S, где:  T – количество теломерных повторов;  S – количество последовательности однокопийного референсного гена RPLP0 (36B4). Все нуклеотидные последовательности указаны в направлении 5′→3′. 1. TEL-F (tel1) Назначение: Прямой праймер для амплификации теломерных повторов Нуклеотидная последовательность 5′→3′ GGTTTTTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGT Длина, нт- 37, Количество, ед.-3; 2.TEL-R (tel2) Обратный праймер для амплификации теломерных повторов Нуклеотидная последовательность 5′→3′ TCCCGACTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTA Длина, нт- 39, Количество, ед.-3; 3. RPLP0-F (36B4u) Прямой праймер референсного однокопийного гена RPLP0/36B4 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ CAGCAAGTGGGAAGGTGTAATCC, Длина, нт- 23, Количество, ед.-2; 4. RPLP0-R (36B4d) Обратный праймер референсного однокопийного гена RPLP0/36B4 Нуклеотидная последовательность 5′→3′ CCCATTCTATCATCAACGGGTACAA Длина, нт- 25, Количество, ед.-2. Требования к изготовлению  производитель: Thermo Fisher Scientific;  тип продукта: кастомный синтетический ДНК-олигонуклеотид;  масштаб синтеза каждой единицы: 150 нмоль;  направление последовательностей: 5′→3′;  очистка: стандартная десальтация;  флуоресцентные метки: не требуются;  5′-фосфорилирование: не требуется;  иные модификации: отсутствуют;  форма поставки: лиофилизированная;  упаковка: каждая единица в отдельной маркированной пробирке;  маркировка должна содержать наименование олигонуклеотида и его последовательность;  каждая последовательность должна сопровождаться паспортом качества или сертификатом анализа с указанием нуклеотидной последовательности, длины, расчетной молекулярной массы и фактического выхода. | набор | 1 | 79349000 | 79349000 | со дня заключения договора в течении 45 календарных дней | Эпигенетика и профилактика неинфекционных заболеваний в Казахстане: персонализированный подход и прогнозировнаие биовозраста" Фахрадиев И.Р
2 | Набор регаентов для иммуноферментным анализатором | 1. IL-8 (Interleukin) Rabbit -1 шт. 2. IL-10 (Interleukin) Rabbit -1 шт. 3. IL-1β (Interleukin) Rabbit -1 шт. Набор реагентов для количественного определения интерлейкина кроликов в образцах слезной жидкости методом иммуноферментного анализа (ELISA). Набор должен быть рассчитан не менее чем на 96 определений. Набор должен обеспечивать высокую чувствительность и специфичность к IL-1β, IL-8, IL-10- кролики. Метод анализа — сэндвич-ELISA с использованием предварительно иммобилизованных антител. В состав набора должны входить: планшет с иммобилизованными антителами, стандарты (калибраторы), детекционные антитела, стрептавидин-конъюгат (или эквивалент), субстратный раствор, стоп-реагент, буферы для разведения и промывки. Набор должен быть валидирован производителем и обеспечивать воспроизводимые результаты. Продукт должен быть предназначен для исследовательских целей. Дата выпуска продукции — не ранее 2026 года. Продукт должен поставляться в оригинальной упаковке производителя. Технические характеристики: Тип анализа: иммуноферментный (ELISA) Диапазон определения: согласно спецификации производителя Чувствительность: высокая (пг/мл уровень) Тип образцов: слезная жидкость Готовность к использованию: готов к работе или требует стандартной подготовки Срок годности: не менее 12–24 месяцев Условия хранения: +2…+8 °C Потенциальный поставщик предоставляет авторизационное письмо. | комплект | 1 | 2547000 | 2547000 | со дня заключения договора в течении 60 календарных дней | AP25793499«Көздің құрғау синдромын емдеудің инновациялық әдісін қолдану (клиникаға дейінгі зерттеу)». Абу Жанар

## Реестр (hidden)
"Утверждаю":
Финансовый директор
С.С.Искаков
"_______" _______ 2026 г.
Свод заявок для включения / исключения / резерв в План закупок товаров, работ и услуг на 2026 год
Реестр №
П.П | Наименование товара | Краткое описание/Техническая характеристика товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС, тенге | Итого сумма с НДС, тенге | Обоснование закупок оборудования | Сроки закупок | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Заявитель | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Руководитель департамента - Заместитель финансового директора |  |  |  |  | И. Нұрахметұлы
| Руководитель НТП |  |  |  |  | А.Ш. Ибраева
| Руководитель департамента Науки |  |  |  |  | А.Шамсутдинова
| Руководитель УПиИБ |  |  |  |  | З. Байгожаева